## Slide 1
东莞市东江水务有限公司
刘晓颖

## Slide 2
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
气相色谱法测定水中松节油的方法比较

## Slide 3
实验内容
研究背景
目录
结果与讨论
结论
1
4
8
3
2
4

## Slide 4
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
研究背景

## Slide 5
研究背景
松节油是一种天然精油，具有挥发性，是以蒎烯为主
的萜烯混合液，其主要成分为α-蒎烯，对呼吸道、皮肤有
刺激性，可引起过敏性皮炎；松节油广泛应用于涂料，合
成樟脑，松油醇，合成香料，医药，合成树脂，有机化工
等方面，由此产生的工业废水污染环境水体，或其在储运
或生产过程中的意外泄漏等也会造成环境污染，加强对松
节油的监测具有重要意义。
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中规定了松
节油在集中式生活饮用水地表水的标准限值为0.2mg/L。

## Slide 6
点击添加文本
液液萃取
顶空
研究背景
减少样品的前处理工作
无溶剂萃取，溶剂峰变小
检测方法
《水质 松节油的测定 气相色谱法》 HJ 696-2014
二氯甲烷萃取
主要用于测定在一定温度下可挥发的被分析物以及相对比较难于前处理的样品
《生活饮用水标准检验方法》
GB/T5750.8-2006(40.1)
二硫化碳萃取
进样口、色谱柱污染程度减轻
更高的灵敏度

## Slide 7
研究背景
人在二硫化碳空气浓度为1～1.2g/m3的环境中几小时即可发生急性中毒症状，吸入浓度10g/m3以上1～2小时者可致死。二硫化碳液体也可经皮肤或消化道吸收，成人经口最小致死量为10毫升 。人吸入最低致死量为4000ppm (30分钟)。美国、日本规定大气最高容许浓度为10ppm (30mg/m 3)。
二氯甲烷急性毒性：人经口20～50ml，轻度中毒；人经口100～150ml，致死；人吸入2.9～4.0克每立方米，20分钟后眩晕。
在工作场所有害因素职业接触限值(化学因素)(GBZ2.1-2007)中规定，二硫化碳的时间加权平均容许浓度为5mg/m 3，二氯甲烷的时间加权平均容许浓度为200mg/m 3。

## Slide 8
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
实验内容

## Slide 9
试验试剂与仪器
松节油标准溶液：500mg/L；
二氯甲烷：色谱纯；
纯水：超纯水；
氯化钠：分析纯；
抗坏血酸：分析纯
安捷伦7890A气相色谱仪（配FID检测器）；安捷伦G1888顶空自动进样器；
色谱柱为HP-INNOWAX毛细管色谱柱：30m×0.32mm(内径)×0.25μm(膜厚)；
氮吹仪；其他实验室常用仪器设备

## Slide 10
样品的采集与保存
采样前，向样品瓶中加入抗坏血酸，每200ml样品需加入0.01~0.02g的抗坏血酸。用1000mL硬质玻璃瓶采集水样，取水至刚好满瓶，密封。水样采集后可在4℃下保存，在24h内尽快处理。
松节油容易吸收空气中的氧而被氧化，当有水分存在时，则氧化
变为黄色粘稠状的物质，所以松节油不可长期暴露在空气中。

## Slide 11
样品前处理
液液萃取：从样品瓶中取250mL水样于500mL分液漏斗中。加入2.5g氯化钠混匀，用10.0mL二氯甲烷萃取，充分震摇4min，静置分层，收集有机相。按此法再用5.0mL二氯甲烷萃取一次，收集两次萃取液合并于比色管中，氮吹定容至1.0mL。
顶空：加入3g氯化钠于顶空瓶中，再从样品瓶中取10mL水样于顶空瓶中，马上密封，摇匀

## Slide 12
仪器条件
色谱柱柱温：60℃（保持0min）80℃（保持1min）。
载气：使用高纯氮气作为载气，流速设定为1mL/min。
进样口温度：180℃。
进样方式：不分流进样（液液萃取）；分流进样（顶空），分流比为10:1。
检测器：FID，检测器温度设定为180℃，氢气流量为40mL/min，空气流量为340mL/min，使用高纯氮气作为尾吹气体，尾吹气体流量为25mL/min。
顶空条件：平衡温度65℃，定量环温度75℃，传输线温度85℃；加热平衡时间为15min

## Slide 13
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
结果讨论

## Slide 14
顶空条件的优化
不同氯化钠含量对不同浓度松节油峰面积响应值的影响
结果表明，随着氯化钠加入量的增加，松节油的峰面积响应值增大；在氯化钠的加入量达到3g后，松节油的峰面积响应值趋向稳定；故选择氯化钠加入量为3g。

## Slide 15
标准色谱图
液液萃取法采用
液体进样，松节
油浓度为10.0mg/L,
保留时间为4.076min
10mg/L松节油的标准色谱图

## Slide 16
标准色谱图
顶空进样法，松节油
浓度为0.1000mg/L，
保留时间为3.945min
0.1000mg/L松节油的标准色谱图

## Slide 17
标准曲线
液液萃取气相色谱法松节油的标准曲线图
在浓度为2.5~15.0mg/L
的范围内，松节油在
FID检测器上的响应值
与浓度之间有较好的
线性关系。其中曲线
方程为：
F(x)=10.1501831x+2.110751，
其中F(x)为峰面积，
x为浓度，
相关系数R=0.99930。

## Slide 18
标准曲线
顶空-气相色谱法松节油的标准曲线图
在浓度为0.01~0.06mg/L
的范围内，松节油在
FID检测器上的响应值
与浓度之间有较好的
线性关系。其中曲线
方程为：
F(x)=435.239249x-1.1275277，
其中F(x)为峰面积，
x为浓度，
相关系数R=0.99575。

## Slide 19
检出限和测定下限
液液萃取气相色谱法检出限和测定下限
浓度单位：μg/L
方法检出限为1.0μg/L，
测定下限为4.0μg/L，
满足《地表水环境质
量标准》
（GB3838-2002)对松节油限值的要求。
方法 | 松节油 |  |  |  |  |  | 
加标值 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0
测定值 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0
标准偏差 | 0.299 |  |  |  |  |  | 
方法检出限 | 1.0 |  |  |  |  |  | 
测定下限 | 4.0 |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
检出限和测定下限
顶空-气相色谱法检出限和测定下限
浓度单位：μg/L
方法检出限为0.8μg/L，
测定下限为3.2μg/L，
满足《地表水环境质
量标准》
（GB3838-2002)对松节油限值的要求。
检测项目 | 松节油 |  |  |  |  |  | 
加标值 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0
测定值 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.5
标准偏差 | 0.251 |  |  |  |  |  | 
方法检出限 | 0.8 |  |  |  |  |  | 
测定下限 | 3.2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
精密度与准确度
以南方某地水源水为实际样品，按试验方法对其进行测定，实际样品中未检出松节油。对该样品进行浓度略高于测定下限的加标，并以此为本底进行加标量为20.0μg/L和50.0μg/L的二次加标回收试验，重复6次，计算加标回收率与相对标准偏差

## Slide 22
精密度与准确度
液液萃取气相色谱法加标回收试验（n=6)
本底值 （μg/L） | 加标量（μg/L） | 测定值均值（μg/L） | RSD（%） | 加标回收率（%） |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4.8 | 20.0 | 20.4 | 4.15 | 83.0 | 83.0 | 77.5 | 76.5 | 74.5 | 73.0
4.8 | 50.0 | 50.1 | 5.00 | 96.8 | 94.4 | 92.2 | 90.4 | 85.0 | 84.4
本底值 （μg/L） | 加标量（μg/L） | 测定值均值（μg/L） | RSD（%） | 加标回收率（%） |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5.4 | 20.0 | 26.6 | 3.98 | 110.5 | 109.5 | 109.0 | 108.5 | 101.5 | 97.5
5.4 | 50.0 | 55.8 | 5.98 | 107.4 | 106.8 | 104.2 | 98.6 | 97.6 | 90.0
顶空气相色谱法加标回收试验（n=6)

## Slide 23
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
结论

## Slide 24
结论
液液萃取气相色谱法和顶空气相色谱法测定水中松节油标准曲线线性良好，方法检出限相当，精密度和加标回收率均能满足检测水中松节油的要求。相对液液萃取法，顶空气相色谱法测定生活饮用水中松节油加标回收率有所提高；顶空操作简单，减少劳动强度，提高检测效率，减少有机溶剂对人体的伤害，避免溶剂造成污染，是高效、环保、经济的前处理方法。

## Slide 25
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
感谢指导