## Slide 1: FIA流动注射综合解决方案
——高效准确的溶液化学分析解决方案
赵 昕
北京吉天仪器有限公司
售前支持部

## Slide 2: 目录
1
2
3
FIA
流动注射的应用领域
流动注射在环境检测中的应用
流动注射技术及发展
4
流动注射仪器简介及关注问题

## Slide 3: 目录
01
流动注射的应用领域

## Slide 4: 分析应用领域
饮用水、海水、地表水、地下水、污水、废水
土壤、植物、烟草
化肥、酒、饮料、食品、制药
- 完全符合新环境标准（2017.5.1施行）的水质分析仪器
- 满足国务院“土十条”土壤详查项目的检测需求的实验室分析仪器

## Slide 5: FIA-6000+典型应用案例
水质检测：挥发酚、总氰化物、氰化物、总磷、总氮、硫化物、阴离子表面活性剂、氨氮、尿素、六价铬、硬度等。
海洋监测：总磷、总氮、硅酸盐、正磷酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐等。
食品检测：尿素、硝态氮、亚硝态氮、二氧化硫、甲醛、总糖还原糖等。
农林畜牧：土壤、植物提取液中钙、硼、全氮、氨氮、全磷、有效磷、钾等。
烟草及化肥：提取液中总氮、硝氮、氨氮、总磷、钙、还原糖、氯等。

## Slide 6: 目录
FIA技术在环境检测中的应用
02

## Slide 7: 新环境标准解决方案
随着国务院“水十条”的颁布，实验室水质检测能力的提高迫在眉睫，新环境标准也应运而生。2017年3月30日，环保部发布了七项国家环境保护标准（水质），其中的四项标准涉及流动注射仪器分析方法。
这四项新环境标准都是首次发布，规范了水中挥发酚、氰化物（总氰）、阴离子表面活性剂和硫化物这四种检测项目的测定方法。标准自2017年5月1日起实施。
背景
Notes: 一个完整的分析过程，通常包括样品采集、样品前处理、分析测定、数据处理和报告结果五大步骤。统计结果表明，上述各步所需分析时间的百分率大致为：样品采集6.0%；样品前处理61.0%；分析测试6.0%数据处理和报告结果27.0%。其中样品处理所需时间占去整个分析时间的60%以上。这不但不符合高效率的要求，而且烦琐的传统样品处理方法也直接影响到最后的分析结果。

## Slide 8: 水中挥发酚的检测
挥发酚
采集河水样品，需现场检测有无游离氯等氧化剂存在，参照HJ825-2017方法，“样品滴于淀粉-碘化钾试纸上出现蓝色，说明存在氧化剂”。
氧化剂（如游离氯）能将一部分酚类化合物氧化使结果偏低，如有氧化剂存在（水样酸化后滴于碘化钾－淀粉试纸上出现蓝色），立即加入过量的硫酸亚铁铵消除干扰。(硫酸亚铁铵的配制方法：在500ml的容量瓶中，溶解0.55g硫酸亚铁铵[Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O]于包含0.5mL浓硫酸的250mL去离子水，用去离子水定容，摇匀)。
现场未发现河水样品存在氧化剂。样品储存在硬质玻璃瓶中，采用氢氧化钠固定，冷藏（4℃），在采集后24h内进行测定。

## Slide 9: 水中氰化物的检测
氰化物
采集河水样品，首先检验是否有硫化物和活性氯等氧化剂的干扰，参照HJ823-2017方法，“试样中存在活性氯等氧化性物质干扰测定，可在蒸馏前加亚硫酸钠（Na2SO3）溶液消除干扰”“试样中存在硫化物干扰测定，可在蒸馏前加碳酸镉（CdCO3）或碳酸铅（PbCO3）固体粉末消除干扰”。
采样现场滴一滴样品在乙酸铅试纸上，如果试纸变黑，则显示有硫化物存在于样品当中，加碳酸镉或碳酸铅固体粉末，生成黄色的硫化镉或黑色的硫化铅沉淀，再用乙酸铅试纸检测是否使试纸变黑，如果确定试纸不变黑，则过滤溶液除去硫化物。
采样现场滴一滴样品在淀粉－碘化钾试纸上，如果试纸显示蓝色，则样品需要预处理，加入一些抗坏血酸固体于水样中，过一段时间再用淀粉碘化钾试纸检测，如不显示蓝色证明干扰已被消除，然后在每升水样中加入0.6g抗坏血酸。亚砷酸钠和亚硫酸钠也用来消除此干扰。
现场未发现河水样品存在硫化物和活性氯等氧化剂。因此采取立即加氢氧化钠固定的方法，一般每升水加0.5g固体氢氧化钠，尽量使样品的pH>12，并将样品存于聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中，存放在暗处，避免紫外光的照射。

## Slide 10: 新环境标准解决方案
吉天试剂包新环境标准配制的比较
试剂配置
HJ826-2017中的甲基蓝原液需净化萃取，将甲基蓝原液萃取6-7次，直至有机相澄清；吉天试剂包优化了试剂配制方法，甲基蓝原液无需净化萃取.

## Slide 11: 新环境标准解决方案
方案优势
完全符合环境新标准HJ 825-2017、HJ 824-2017、HJ 823-2017、HJ 826-2017。
配有试剂包解决方案，提供了方便、快速、可靠、绿色的试剂配制方式。
检测过程高效，反应在密闭的管路中进行，避免接触有害试剂。
检测项目全面，广泛应用于水质分析、环境分析等多个领域。

## Slide 12: 国内标准
■发布标准 完全符合
HJ666-2013水质-氨氮流动注射分光光度法
HJ668-2013水质-总氮流动注射分光光度法
HJ671-2013水质-总磷流动注射分光光度法
HJ825-2017水质-挥发酚流动注射分光光度法
HJ823-2017 水质-氰化物-流动注射分光光度法
HJ826-2017 水质-阴离子表面活性剂-流动注射分光光度法
HJ824-2017水质-硫化物流动注射分光光度法
GB 8537-2008 饮用天然矿泉水（挥发酚、氰化物）
试行标准
生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册 （ 2014年7月）
海洋检测规范-第四部分：海水分析 GB17378.4-2007

## Slide 13: 目录
流动注射（FIA）技术及发展
02

## Slide 14: 水质监测
硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、硅酸盐、正磷酸盐
挥发酚、氰化物、硫化物、
六价铬、甲醛等
COD、总磷、总氮、总硬度、MBAS等
水中营养盐
水体中有毒物质
水中总体污染物
Notes: 一个完整的分析过程，通常包括样品采集、样品前处理、分析测定、数据处理和报告结果五大步骤。统计结果表明，上述各步所需分析时间的百分率大致为：样品采集6.0%；样品前处理61.0%；分析测试6.0%数据处理和报告结果27.0%。其中样品处理所需时间占去整个分析时间的60%以上。这不但不符合高效率的要求，而且烦琐的传统样品处理方法也直接影响到最后的分析结果。

## Slide 15: 酚的检测
首先高温蒸馏30-40min
收集液
调节PH
铁氰
化钾
显色剂
氯仿
萃取
Notes: 一个完整的分析过程，通常包括样品采集、样品前处理、分析测定、数据处理和报告结果五大步骤。统计结果表明，上述各步所需分析时间的百分率大致为：样品采集6.0%；样品前处理61.0%；分析测试6.0%数据处理和报告结果27.0%。其中样品处理所需时间占去整个分析时间的60%以上。这不但不符合高效率的要求，而且烦琐的传统样品处理方法也直接影响到最后的分析结果。

## Slide 16: 实验室样品分析过程
手工方法
不足
样品前处理繁琐
操作误差风险
分析速度慢
数据可比性差
存在安全隐患
Notes: 一个完整的分析过程，通常包括样品采集、样品前处理、分析测定、数据处理和报告结果五大步骤。统计结果表明，上述各步所需分析时间的百分率大致为：样品采集6.0%；样品前处理61.0%；分析测试6.0%数据处理和报告结果27.0%。其中样品处理所需时间占去整个分析时间的60%以上。这不但不符合高效率的要求，而且烦琐的传统样品处理方法也直接影响到最后的分析结果。

## Slide 17: 流动注射的意义
意义
水质监测对整个水环境保护、水污染控制以及维护水环境健康方面起着至关重要的作用
水质检测的特点：大批量、湿化学反应
如何快速准确安全的完成水质监测工作？
解决方案：FIA&CFA
Notes: 一个完整的分析过程，通常包括样品采集、样品前处理、分析测定、数据处理和报告结果五大步骤。统计结果表明，上述各步所需分析时间的百分率大致为：样品采集6.0%；样品前处理61.0%；分析测试6.0%数据处理和报告结果27.0%。其中样品处理所需时间占去整个分析时间的60%以上。这不但不符合高效率的要求，而且烦琐的传统样品处理方法也直接影响到最后的分析结果。

## Slide 18: 手工分析、SCFA、FIA各自的信号
稳态
模拟
稳态
非稳态

## Slide 19: 流动注射分析仪的基本组成
流动注射分析的基本过程
试剂及载流
蠕动泵
废液
进样阀
反应管道
检测器
样品
1.流体驱动单元（蠕动泵） 2.进样阀 3.反应管道 4.检测器

## Slide 20: 与手工法对比
分析方法 | 挥发酚（Phenol） | 氰化物（TCN;CN） | 总磷(TP) | 总氮（TN） | 阴离子表面活性剂（MBAS）
手工方法 | 40-60min 手工蒸馏 接触有毒物质 | 30-40min 手工蒸馏 接触高毒性物质 | 30-40min 需要高压、高温消解 | 20-30min 需要高温高压消解 | 30-40min 大量接触有害试剂
流动分析 技术 | 3-5min 在线蒸馏 在线冷凝 | 3-5min 在线消解在线蒸馏 | 2-5min 在线消解 | 2-5min 在线消解 在线还原 | 3-5min 在线萃取

## Slide 21: 目录
04
流动注射仪器简介及关注问题

## Slide 22: 流动注射的优势
流动分析技术检测能力
准确性
可靠性
流动分析分析技术高效性
复杂分析效率高
操作维护简便
F流动分析自动化
支持多方法分析
自动化前处理

## Slide 23: 新环境标准解决方案
吉天仪器FIA6000+流动注射仪
包括自动进样器、挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂和硫化物4个化学反应模块（预处理通道、注入泵、反应通道及流通检测池）、数据处理系统。
仪器

## Slide 24: iFIA7 新一代智能 流动注射分析仪 intelligence Flow Injection Analyzer 7
iFIA7

## Slide 25: AS200系列自动进样器
型号 | 规格 | 样品管 | 盘位
AST280-12 | 三维、单臂双针、8盘 | 7/15/50 mL | 60/40/21 位/盘 1-8盘
AST280-14 | 三维、单臂四针、8盘 | 7/15/50 mL | 60/40/21 位/盘 1-8盘

## Slide 26: 相关标准

## Slide 27: 水质检测客户关键点
标准问题
国际标准：ISO/EPA相关标准；国内标准：HJ标准TN/TP/NH3
样品检测效率
一个完整样品周期：自动化前处理及检测时间，一般在30-200s
样品量
单针的进样量在1-7mL，倒满标准试管即可
检测过程
试剂配制后脱气，样品倒入试管放在自动进样器样品盘上，将各试剂提取管放入对应试剂瓶中，卡紧泵管，在PC软件运行检测
维护便捷性
仪器维护简单，测试后用水清洗松开泵管即可，耗材（泵管、膜）更换简单方便

## Slide 28: 水质检测类客户疑问点
样品处理
净水（饮用水、自来水、地下水、洁净地表水）：直接进样
环境水（河湖水、地表水、海水）：静置、过滤、超声乳化
污水：稀释、过滤、离心、超声乳化
耗材
相分离膜：LAS一般200-500个样品，其他5000个样品
泵管：推荐3个月-6个月更换，方法手册中有耗材推荐表
镉柱：正常使用维护情况下5000-10000个样品

## Slide 29: 水质检测类客户疑问点
准确度
国家标准质控样品（盲样）：考察的是仪器的处理检测能力
加标回收率：实际上更多的是考察检测方法的选择性和样品基底
长期稳定性
泵管采用三节点式设计，交替使用可以延迟寿命，保证进液稳定性
运行中加热单元温度控制为±1℃，保证检测温度性
FIA原理决定长期检测需要校正，软件工作站中具备间隔2-4小时样品校正功能

## Slide 30: 水质检测类客户疑问点
总氰和游离氰
CDC、自来水厂、质量监督一般检测游离氰
环境检测、污水处理一般检测总氰
总氰可以测氰，关闭紫外消解，更换消解酸种类
氰化物模块不能测总氰！
蒸馏氨氮和氨氮
污水、有颜色水直接检测时有色度干扰，可采用蒸馏方式，但是检测周期会增加，灵敏度有所下降
氨氮模块不能进行蒸馏处理！